Transportni defibrilator s nosačem za vozilo (vanjski srčani stimulator, 12-kanalni EKG, SPO2, NIBP, CO2)

	R.br.
	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
	KOLIČINA
	POTVRDA TEHNIČKOG OPISA(DA/NE)
	POTVRDA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA – BROJ STRANICA KATALOGA

	1.
	PRIJENOSNI DEFIBRILATOR S VIŠEPARAMETARSKIM MONITOROM VITALNIH FUNKCIJA
	
	
	

	
	OPĆENITO
	
	
	

	1. 
	Defibrilator s vanjskim srčanim stimulatorom, te višeparametarskim monitorom s ugrađenom mogućnošću praćenja slijedećih parametara: 12 kanalni EKG s interpretacijom, SpO2, NIBP, etCO2
	
	
	

	2. 
	Težina uređaja sa baterijom maksimalno 5,4 kg
	
	
	

	3. 
	Interna memorija uređaja minimalno slijedećeg kapaciteta; 24 sata trendova, 1000 događaja i 32 “snapshot” zapisa monitoriranih parametara
	
	
	

	4. 
	Vanjsko zaštitno kućište koje omogućuje uredno, odvojeno spremanje kablova učvršćeno na aparat
	
	
	

	5. 
	Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju i isporuku energije
	
	
	

	6. 
	Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije
	
	
	

	7. 
	Vrsta baterije: Litij-ionska
	
	
	

	8. 
	Baterija kapaciteta min. 6 sati rada s jednom baterijom
	
	
	

	9. 
	Zaštita od padova prema standardu IEC 60601-1, s visine od 2 m
	
	
	

	10. 
	Zaštita od vanjskih utjecaja prema standardu IEC 60529, nivoa IP55
	
	
	

	11. 
	Zaštita od udarca prema standardu IEC 60068-2-27
	
	
	

	
	MONITOR
	
	
	

	12. 
	Ugrađen ekran  minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, u boji
	
	
	

	13. 
	Ispis 12- kanalnog  EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 80 mm
	
	
	

	14. 
	Automatsko očitavanje EKG-a i postavljanje prijedloga dijagnoze
	
	
	

	15. 
	Prikaz 12 kanala EKG-a na ekranu, istovremeno
	
	
	

	16. 
	Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
	
	
	

	17. 
	Mjerenje saturacije SpO2 Masimo metodom
	
	
	

	18. 
	Raspon mjerenja pulsa; 25 – 240 otk./min.
	
	
	

	19. 
	Mjerenje NIBP oscilometrijskom metodom
	
	
	

	20. 
	Mogućnost brzog mjerenja tlaka za vrijeme dok se manšeta napuhuje
	
	
	

	21. 
	Mjerenje etCO2 “microstream” metodom
	
	
	

	22. 
	Raspon izmjerenih vrijednosti etCO2  0–150 mmHg
	
	
	

	
	DEFIBRILATOR
	
	
	

	23. 
	Bifazična tehnologija, pravokutni bifazični impuls

	
	
	

	24. 
	Minimalna energija defibrilatrora 1 J
	
	
	

	25. 
	Maksimalna energija defibrilatora 200 J



	
	
	

	26. 
	Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
	
	
	

	27. 
	Mogućnost rada u manuelnom i sinkroniziranom modu 
	
	
	

	28. 
	Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
	
	
	

	29. 
	Ugrađena funkcija praćenja frekvencije i dubine ručne masaže srca preko senzora na samoljepivim elektrodama na način da defibrilator mjeri i prikazuje dubinu i frekvenciju masaže, te daje zvučne i tekstualne upute korisniku, prema smjernicama ERC-a  iz 2015. god.
	
	
	

	30. 
	Filtriranje EKG signala za vrijeme masaže srca na način da se izbacuju artefakti i omogućuje masaža srca bez prekida, uz prikaz nefiltriranog i filtriranog EKG-a na ekranu
	
	
	

	31. 
	Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije:

·         postavljanje energije

·         punjenje

·         okidanje

·         ispis  
	
	
	

	32. 
	Elektrode za jednokratnu uporabu s mogućnošću priključivanja kabla defibrilatora bez otvaranja pakiranja elektroda
	
	
	

	33. 
	Obje defibrilacijske elektrode se povezuju s defibrilatorom jednim, zajedničkim kablom
	
	
	

	
	VANJSKI SRČANI STIMULATOR (PACEMAKER)
	
	
	

	34. 
	Impuls vanjskog srčanog stimulatora: pravokutni, trajanja 40 ms
	
	
	

	35. 
	Maksimalna struja vanjskog srčanog stimulatora: 140 mA
	
	
	

	36. 
	Raspon srčane frekvencije: 30 – 180 ppm
	
	
	

	
	      OSTALO
	
	
	

	37. 
	Prijenos podataka iz uređaja moguć putem bežične mreže (WiFi), Bluetooth ili USB povezivanja
	
	
	

	38. 
	Uključen nosač za vozilo za fiksaciju gore opisanog defibrilatora
	
	
	

	39. 
	Uključen modem za telemedicinski prijenos podataka prema udaljenoj prijemnoj jedinici
	
	
	


