Tehnička specifikacija videolaringoskopa -komada 2
	Rezolucija
	>3,72 lp/mm

	Vizualni kut 
	60º±9º 

	Trajanje baterije 
	>1 sat 

	Broj punjenja 
	>1000 puta 

	Ekran 
	2.5″TFT 

	Snaga potrošnje 
	<2W 

	Osvjetljenje 
	≥150LUX 

	Kut rotacije monitora sprijeda i straga 
	0º~130º 

	Kut rotacije monitora na desno i lijevo 
	0º~270º 

	Težina 
	180g 

	Ulazni punjač
	220 V,50 Hz

	Vanjski punjač 
	4.2V,500mA 

	Vrijeme punjenja 
	<4 sata 

	Vrijeme rada
	Kontinuirano vrijeme trajanja baterije nakon punjenja 90 do 240 min.

	Radno okruženje 
	Temperatura 
	-5~+50℃

	Radno okruženje relativna vlažnost 
	10%~90% 

	Radno okruženje tlak zraka 
	860hpa~1060hpa 

	Transport i skladištenje 
	Temperatura 
	-40℃~+55℃

	Transport i skladištenje relativna vlažnost 
	≤93% 

	Transport i skladištenje tlak zraka 
	500hpa~1060hpa 

	Funkcija 
	Rad u magli 
	dostupno 

	Funkcija -bez snimanja 
	dostupno 

	Funkcija-snimanje slike i videa 
	Izborna funkcija 

(VL310) 

	Veličina lopatica VL300L                                        
	
	Kao McIntosh vel. 4 



	Veličina lopatica VL300M 
	Kao McIntosh vel. 3 

	Veličina lopatica VL300SM 
	Kao McIntosh vel. 2 

	Veličina lopatica VL300S 
	Kao McIntosh vel. 1 

	Veličina lopatica VL300SS 
	Kao Miller vel. 0 



	
	


